Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét! A levegő sűrűségének meghatározásakor az ideális gáztörvényből indulunk ki. Ezt a sűrűségre rendezve kapjuk az általánosan használt összefüggést: ρ=p0RT, ahol: ρ: levegő sűrűsége [ρ] = kg / m3; p0: légnyomás [p0] = Pa; R: levegő specifikus gázállandója [R] = J / kg / K; T: levegő hőmérséklete [T] = K..

2. Ismertesse a folyadékszint kitérés elvén működő nyomásmérőt ("U" csöves manométer)! Milyen összefüggéssel határozza meg a folyadékszint kitérésből a nyomáskülönbséget, ha a ρm sűrűségű mérőfolyadékkal töltött manométert egy vízszintes csővezeték két pontjára kötjük, ahol a csővezetékben víz áramlik, és a két pont között egy pillangószelep nyomásesést okoz? Adja meg az összefüggésben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét! A manométer U alakú üvegcsövében valamilyen, a nyomásközvetítő folyadékkal (ami általában az a folyadék, aminek a nyomását mérjük, sűrűsége ρny) nem keveredő mérőfolyadék (ρm) van. Ez leggyakrabban higany, víz vagy alkohol. A manométer egyensúlyi egyenletét az alsó közegváltási szintre (pB, pJ ) kell felírni, ahol ezek a nyomások megegyeznek:.

3. Mikor használjuk, és hogyan működik a fordított U csöves manométer? Alkalmazása: Általában folyadékkal töltött csövekben alkalmazzák, így a mérőfolyadék levegő is lehet Nagy előnye, hogy kisebb nyomáskülönbségeket sokkal pontosabban lehet vele mérni, mint például a hagyományos U csöves higanytöltésű manométerrel, így a relatív hiba csökken. Működése: Két (üveg)csőből áll, amelyeket alul csatlakoznak a nyomáskivezetési helyekhez, felül pedig össze vannak kötve. A felső részben elhelyezkedő levegő mennyiségét (azaz a folyadékfelszínek helyét) a manométer felső részén elhelyezett csap segítségével szabályozhatjuk..

4. Sorolja fel és indokolja azokat a módszereket, amelyekkel a folyadékoszlop kitérésen alapuló manométerek leolvasásból adódó relatív hibája csökkenthető! 1.) Mérés egyszeri leolvasással U csöves manométer hátrányos tulajdonsága, hogy kétszer kell leolvasni a folyadékoszlop magasságát. Ez elkerülhető, ha a másik üvegcsövet egy viszonylag nagy átmérőjű tartállyal helyettesítjük, ahol a folyadék lesüllyedése elhanyagolható. 2.) Optikai módszerek alkalmazásával (Betz rendszerű mikromanométer) Optika segítségével a vízfelszín (mérőfolyadék) helyzetét pontosabban határozzuk meg, például a Betz manométer esetében 0,1 v.o.mm (vízoszlopmilliméter), azaz 0,981 Pa pontossággal, ami az U-csöves manométerhez képest 1/10-részére csökkenti a leolvasási pontatlanságot. 3.) Adott nyomáshoz tartozó folyadékkitérés megnövelésével - Mérőfolyadék sűrűségének csökkentése Alkoholtöltésű manométer- víz helyett alkoholtöltés esetében a kisebb sűrűség miatt a kitérés kb. 40%-kal nő. A módszer hátránya, hogy mivel a levegő nedvességtartalma oldódik az alkoholban, így annak sűrűsége időben változhat. Fordított U csöves manométer- amennyiben az áramló közeg víz, és a mérendő nyomásértékek kicsik, a hagyományos higanyos manométer helyett alkalmazható, a hiba jelentősen csökkenthető. - Mikrométer szárának döntése Ferdecsöves manométer esetén a folyadékoszlop kitérése L = H / sin(α), így a kitérés növekedni fog a hagyományossal szemben, a relatív hiba pedig csökkenni..

5. Hogyan lehet megmérni egy áramlásban a statikus nyomást? Milyen módon vezetjük a nyomásmérő műszerhez egy csőben lévő statikus nyomást, ha a csőben valamilyen közeg áramlik? Statikus nyomás mérése során alapkövetelmény, hogy a nyomásmérő furat NE befolyásolja az áramlást- például ne görbítse meg az áramvonalakat, így nem lehet sorjás a belseje, továbbá a furat belső élét nem szabad letörni. Mérése: A cső falán egy 0,2-0,5 mm átmérőjű nyomáskivezető furatot készítünk, majd „légtömör” módon egy nyomáskivezető csövet rögzítünk a cső falának külső felületére a furat köré, amire ráhúzzuk a rugalmas nyomáskivezető csövet (pl. szilikoncső), ami a furatot összeköti a mikromanométerrel. A csövet az áramló közegnek teljes egészében ki kell töltenie, például víz esetén nem maradhat légbuborék a nyomáskivezető csőben..

6. Ismertesse az EMB-001 kézi digitális nyomásmérő műszer működési elvét és használatának módját! A nyomásmérő eszköz egy kétcsatornás, piezzoelektromos elven működő, digitális nyomásmérő eszköz, amely két nagy érzékenységű beépített nyomástávadót tartalmaz. Az eszköz Δp = ± 1250 Pa tartományon belül 2 Pa pontossággal képes a nyomást mérni. A műszerrel lehetőség van a mért értékek folyamatos számítógépes rögzítésére egy JAVA alkalmazás segítségével. Fontosabb nyomógombfunkciók: I / O: KI/BE kapcsolás CH I / II: csatorna váltó Fast / Slow: integrálási idő változtatása 0 Pa: nullázás, kalibrációnál a 0 Pa megadása.

7. Ismertesse a statikus-, dinamikus- és össznyomás fogalmát (ahol van ilyen, a leíró összefüggést, az abban szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét), valamint mérésük módját! Statikus nyomás: a zavartalanul áramló közegben uralkodó nyomás, jel.: p∞, [p∞] = Pa Össznyomás: a torlóponti nyomás (a megállított közeg nyomása), jel.: pö = pt, [pö] = Pa Dinamikus nyomás: az előbbi kettő különbsége, jel.: pd=ρ2v∞2 , ahol v∞ a zavartalanul áramló közeg sebessége, ρ pedig a sűrűsége, [pd] = Pa Statikus nyomást nyomásmérő furat segítségével, össznyomást Pitot-csővel, dinamikus nyomást pedig a kettő különbségeként mérünk. Ebben az esetben alapkövetelmény, hogy a nyomás az áramlási irányra merőlegesen ne változzon, az áramvonalak nem lehetnek görbültek. Ellenkező esetben Prandtl-csövet kell használni..

8. Írja fel a dinamikus nyomás képletét és ismertesse a változók jelentését és mértékegységét! pd=ρ2v∞2 v∞ : zavartalanul áramló közeg sebessége, [v∞] = m/s ρ: zavartalanul áramló közeg a sűrűsége, [ρ] = kg/m3 pd: dinamikus nyomás, [pd] = Pa.

9. Ismertesse a Pitot-csöves sebességmérés módját, magyarázatát szemléltesse vázlatrajzzal! A Pitot-cső tulajdonképpen egy áramlással szembefordított cső, amellyel a megállított közeg nyomását (össznyomás) lehet mérni. Amennyiben az áramvonalak NEM görbültek, mérni tudjuk a statikus nyomást a falon egy nyomásmérő furat segítségével. A kettő különbségeként adódik a dinamikus nyomás, amelyből a közeg jellemzőinek ismeretében a sebesség meghatározható: pdin=pö−pst;v=2⋅pdinρ=2⋅Δpρ.

10. Ismertesse a Prandtl-csöves sebességmérés módját! Magyarázatát szemléltesse vázlatrajzzal! A Prandtl-cső két koncentrikusan elhelyezkedő csőből áll. A belső (Pitot) cső segítségével mérhető az össznyomás, míg a külső csőben a Prandtl-cső orrától meghatározott távolságban elhelyezett statikus nyomást mérő furatok találhatóak. A cső alján lévő kivezetéseket egy manométer kivezetéseihez csatlakoztatva megkaphatjuk a dinamikus nyomás értékét, amiből az áramlási sebesség számítható..

11. Ismertesse a sebességmérésen alapuló térfogatáram mérési módszert kör és téglalap keresztmetszetű csövek esetén! A méréseket csak állandó üzemállapotban lehet végezni!!! Mindkét esetben az össztérfogatáram az elemi térfogatáramok összegeként adódik, a helyi áramlási sebességet Prandtl-cső segítségével mért dinamikus nyomásból számítjuk. Téglalap keresztmetszet: Ebben az esetben az elemi felületdarabok megegyező nagyságúak, továbbá a számítás során a felületdarabra merőleges sebességkomponenssel kell számolni: Kör keresztmetszet: 10 pont módszer során feltételezzük, hogy a sebességeloszlás parabolikus, és a mérési pontokat úgy kell felvenni, hogy a körgyűrűk területe állandó legyen. 6 pont módszer esetében a turbulens profilt jobban közelítő 6 mérési pontot javasol..

12. Vázlattal ismertesse a mérőperemmel történő térfogatáram mérés elrendezését: a mérőperem, a nyomáskivezetések helyei, a nyomásmérő eszköz bekötése a nagyobb és kisebb nyomás megjelölésével. A fenti ábra felső részén gyűrűkamra, az alsó részén furatok vezetik ki a nyomást..

13. Írja fel a mérőperemmel történő térfogatáram meghatározására használt összefüggést és adja meg az ebben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét. Magyarázatában térjen ki az átfolyási szám (α) megválasztásának módjára! qv: térfogatáram, [qv] = m3/s α: átfolyási szám, [α] = - ε: expanziós szám, [ε] = - d: a legszűkebb keresztmetszet átmérője, [d] = m Δp: a manométer által mért nyomáskülönbség, [Δp] = Pa ρ: az áramló közeg sűrűsége, [ρ] = kg / m3 Az átfolyási szám meghatározása szabvány által megadott összefüggéssel történik a Reynolds szám és a mérőperem furatának és a cső átmérőjének a viszonyszáma alapján. Az expanziós szám 1 értékűnek vehető, amíg a nyomás változása 5000 Pa alatti. ..

14. Hasonlítsa össze előnyös és hátrányos tulajdonságaik alapján a sebességmérésen alapuló és a mérőperemes térfogatáram mérési módszereket! SZEMPONT; SZŰKÍTŐELEMES; SEBESSÉGMÉRÉSEN ALAP.. 1/ Beavatkozás a rendszerbe; “ – ” Veszteségek Þ az üzem-állapot módosulhat Û eleve betervezni a rendszerbe; “ + ” Elhanyagolható (fali furatok). 2/ Időben változó üzemállapot követése; “ + ” Folyamatosan leköveti; “ – ” Nem követi (felületen összegez) (Û korrekció..?). 3/ Előírások, követelmények; “ – ” Szigorúak (gyártás, beépítés, a rendszer leállítása…); “ + ” Mérsékelt (nincsenek előírások, csak ajánlások; folyamatos rendszerüzem…). 4/ Költségek; “ – ” Magasak (gyártás, beépítés; üzemeltetés: a veszteségek fedezése); “ + ” Mérsékeltek. 5/ Pontosság; “ + ” Fokozott (mérsékelt, szabványban szavatolt bizonytalanság) Jogilag védhető!; “ – ” Mérsékelt (a bizonytalanság mértéke nem szavatolt) Jogilag támadható!..

15. Ismertesse a relatív és abszolút hiba fogalmát! Hogyan határozza meg egy több mért adatból számolt mennyiség mérésének relatív hibáját? A mérnöki gyakorlatban a mért mennyiségek minden esetben mérési hibával terheltek. A mérés pontosságának, a mért adatok megbízhatóságának számszerű jellemzésére hibaszámítást kell végeznünk. Jelölje X a mért mennyiséget, valamint δX a mért mennyiséghez tartozó mérési hibát (pontatlanságot). A mért eredmények helyes megadási formája a következő: ahol δX az X mennyiség abszolút hibája, a hányados pedig a relatív hiba (amelyet %-os formában szokásos megadni). Az esetek döntő többségében a mérési hibát a mérőeszközök pontatlan leolvasása okozza. A leolvasási hiba jó közelítéssel az adott műszer skálaosztásának felel meg, pl. manométernél a mérőfolyadék kitérését a mérőműszer [mm] skáláján olvassuk le, itt a folyadékoszlop-kitérés leolvasási hibája 1mm. Több mért adatból számolt mennyiség relatív hibája: , ahol: R a mért adatokból számított mennyiség, Xi-k az n darab mért mennyiség δXi-k a mért mennyiségek relatív hibái δRa mért adatokból számított mennyiség abszolút hibája.