## Slide 1: I. Labormessung
Lehrstuhl für Strömungslehre
2019.
Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest

## Slide 2
2.
Arbeitschutzvorschriften + GDPR
Erste-Hilfe-KIT
Elektrische Hauptschalter
Feuerlöscher
Rotierende Elemente nicht berühren
Vorsicht auf der Treppe
Elektrische Schaltungen nicht verändern

## Slide 3
3.
Allgemeine Informationen
Kalender:
  1. Labor: Allgemeine Infos, Messfehlerabschätzung
  2. Labor: Messmethoden, Messgeräte, Messstände
  3. Labor: Laborklausur
  4. Labor: Messung A
  5. Labor: Abgabe Messung A, Messung B
  6. Labor: Abgabe Messung B, Konsultation zur Präsentation.
  7. Labor: Präsentation
Messprotokoll bis Ende der Woche nach der Messungswoche
    (bis Sonntag, 24h).
Konsultation vor und nach der Abgabe.
einmalige Korrektion möglich nach der Abgabe
2015

## Slide 4
4.
Allgemeine Informationen
Webseite des Lehrstuhls:
www.ara.bme.hu
Kommunikation mit dem Lehrstuhl:
        www.ara.bme.hu/poseidon
(Klausurergebnisse, Messprotokoll, Präsentation, …)
Messgruppen – 4? Personen –
I. Klausur über die Messungen - 5.Woche, 50% nötig
  Wiederholklausur – 6.Woche
  (positives Ergebnis ist nötig zum Anfang der Messungen)

## Slide 5
Infomaterialen
www.ara.bme.hu/poseidon
Sprache wählen (rechts oben)
login ->username: neptun-kennzeichen (kleine Buchstaben),
password: NEPTUN KENNZEICHEN (kapitale Buchstaben)
„Egyéb tantárgyinformációk” / „Course Informations” / Hilfsmaterialen
BMEGEATBG11 -> deutsch
Oder www.ara.bme.hu
In ungarisch > „Letöltés” > „Tantárgyak” > BMEGEATBG11 ->deutsch
oder direkt:
www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATBG11/DEUTSCH
Selbstkontrolle von Laborprotokolle:
www.ara.bme.hu/lab

## Slide 6
Vorbereitung für die Labormessungen
In Vorbereitung auf die Labormessungen, müssen alle Mitglieder der Messgruppe die Messung kennenlernen.
In dem Poseidon-System muss überprüft werden, welche Messung und welche Aufgabe zu der Gruppe zugeordnet ist (zB. M03 / c).
Eine Hand geschriebener Messungsplan muss durch die Laborleiters vorbereitet werden. Diese Übersicht sollte folgende Angaben enthalten:
  Informationen der Messgruppe (Namen, Neptun Kennzeichen)
  Raum für die Unterschrift des Messungvorgesetzten.
  Eine Liste der Instrumente, die während der Messung verwendet werden, und Raum für die Seriennummern, die während der Messung dokumentiert werden sollen.
  Eine Tabelle für die Dokumentation der gemessenen und berechneten Werte (zB. Atmosphärischer Druck, Temperatur, etc.)
  Die Gleichungen, die notwendig sind, um die Messung und den damit zusammenhängenden Berechnungen abzuschließen, und Platz für die Überprüfung der Berechnungen.
1 Stück A4-Millimeterpapier muss mitgebracht werden

## Slide 7
Während der Labormessung
Zu Beginn des Labors der Hand geschriebene Messungsplan wird durch den leitenden Doktoranden/Assistenten überprüft, und Fragen werden gestellt, um zu prüfen, ob die Gruppe für die Messung vorbereitet ist.
  Wenn die Gruppe nicht vorbereitet ist, werden sie zur Wiederholung zurückgerufen.
  Die zugeordnete Aufgabe muss gemessen werden
  Während die Messung stellt der leitender Doktorand/Assistent Aufgaben um die Messwerte und die Kalkulationen zu prüfen
  Eine kalkulierte Menge soll auf dem Millimeterpapier dargestellt werden
  Das gebrauchte EMB-001 soll kalibriert werden (5-8 Punkten)
  Umgebungsparametern (Temperatur, atm. Druck) sollen am Anfang und am Ende abgelesen werden

## Slide 8
Nach der Messung
Ein Protokoll muss über die Messung gefertigt werden.
Für die Labormessungen, bei denen eine automatische Kontrolle der Berechnungen im Internet möglich sind, müssen die Berechnungen überprüft und vom System akzeptiert werden.
www.ara.bme.hu/lab
Nachdem die Berechnungen akzeptiert sind, muss das Protokoll mit den Berechnungen (pdf+xls in einem Zip File) in das Poseidon-System aufgeladen werden.
Die Protokolle sollen bis Ende der Woche nach der Messwoche aufgeladen werden.
Die Messprotokolle werden innerhalb von 2 Tagen überprüft, und die Messgruppe wird durch Poseidon darüber informiert. Es gibt eine Möglichkeit, das Protokoll in einer Woche zu korrigieren.

## Slide 9
Nach der Labormessung
Konsultation:
  Bei Balázs Istók/ Márton Balczó, nach E-mail-Vereinbarung
Voraussetzungen für das Protokoll:
  Das Protokoll darf maximal 6 Seiten lang + der gewünschten Protokolltitelseite + Anlagen sein.
  Die Anlagen müssen die folgenden enthalten:
    von Hand geschriebener und ausgefüllter Messplan in gescanntem Format
    Kalibration des Digitaldruckmessers
Alle Laborprotokolle müssen original und von der Messgruppe gefertigt sein! Jeder kopierter Teil, der nicht von der Gruppe gefertigt ist muss mit Literaturreferenz an stelle des Vorkommens gekennzeichnet und in der Literaturverzeichnis aufgezählt werden. Das Aufladen von kopierten Protokollen wird streng bestraft!

## Slide 10
Chart: 
| 10 | 20 | 30 | 50 | 100
v [m/s] | 9.8 | 8 | 6.5 | 5 | 3
Chart: Geschwindigkeit in der Mittelachse des Freistrahles
| 10 | 20 | 30 | 50 | 100
v [m/s] | 9.8 | 8 | 6.5 | 5 | 3
Falsch
(X Achse enthält nur Aufschrift)
Gut
(X Achse enthält Zahlen )
Excel-Rechentabelle muss dem Protokoll beigelegt werden
Diagrammtyp muss ‚Punkt XY’ sein!
Wie ein Diagramm aussehen soll

## Slide 11
Zeichenerklärung überflüssig, sie nimmt Platz vom Diagramm weg
Falscher Diagrammtyp
Außeres Rahmen überflüssig
Überflüssige Farbe
Kein Fehlerbalken
Falsch und unschön
Warum grauer Hintergrund?
Wie ein Diagramm aussehen soll

## Slide 12
Abb. 3. Wirkunggrad eines lachdiffusers als Funktion der Spaltweite.
Diagrammtitel
(nicht unbedingt nötig)
Fehler-balken
Rahmen: 1.5-2 pt, Gitter: 0.5 pt.
Kontrast-reiche Farben
Ein schönes Diagramm
Achse bennannt [Dimension]
Schriftgröße lesbar
Zeichen- erklärung
Wertachse startet mit 0
(Keine Autoskaliierung!)
Diagramm nutzt Seitenbreite aus
Punkte mit Geraden verbunden
(nur die Zusammengehörigkeit wird damit indiziert)
M13. mérési jegyzőkönyv 3
Wie ein Diagramm aussehen soll

## Slide 13
Präsentation
Beispiel an der Webseite zu finden
8 Minuten-Vortrag
Inhalt:
  Ziel der Messung
  Die eigene Messaufgabe vorstellen
  Messstand und Instrumente /Messmethode vorstellen
  Fehlerrechnung
  Auswertung der Messergebnisse
  Ergebnisse in Diagrammen zeigen
  Zusammenfassung
Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Messung nehmen wir gerne entgegen.

## Slide 14
14.
Absoluter Fehler: (mérési bizonytalanság): Bereich, das das Messwert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% enthält (2s).
Angabe bei Messwert X:
Angabe des Messwertes mit Fehler als:
Relativer Fehler:
Fortpflanzung des Messfehlers in das berechnete Wert (R) :
Messfehlerabschätzung bei einem Messwert I.
Differential-qoutient

## Slide 15
15.
r=800 kg/m3, a = 25°
Steile:
Beispiel: Schrägrohrmanometer
Messfehlerabschätzung bei einem Messwertn II.

## Slide 16
16.
Bei mehreren, mit Fehler belasteten Messwerten :
Warum werden nicht die verursachte
Fehler einfach summiert?
Weil Fehler stochastisch auftreten, und beeinflussen das berechnete Wert manchmal nach oben, manchmal nach unten. Das heißt, der Fall, das alle Fehler gleichzeitig das berechnete Wert in eine Richtung abweichen lassen, unwahrscheinlich ist.
(falsch)
Messfehlerabschätzung bei mehreren Messwerten I.

## Slide 17
17.
r = 800 kg/m3,
L = 120 mm
a = 25°
Steile:
Steile:
Messfehlerabschätzung bei mehreren Messwerten II.
Beispiel: Schrägrohrmanometer

## Slide 18
Messfehlerabschätzung bei mehreren Messwerten I.
18.
Messfehler der Geschwindigkeitsmessung
Dynamischer Druck gemessen mit Prandtl-Rohr:
pd =486,2Pa
Umweltparametern:
p0 =1010hPa ; T=22°C (293K);
Spez. Gaskonstante des Lufts
R=287 J/kg/K
Messvariablen mit Messfehler belastet (Xi):
Ablesefehler des atm. Druckes dp0=100Pa
Messfehler der Temperaturmessung, dT=1K
Messfehler der Druckmessung (EMB-001) d(Dpi)=2Pa

## Slide 19
19.
2009.
tavasz
Absoluter Fehler allgeimein
(dp, dT, d(Dpd)
Messfehlerabschätzung bei mehreren Messwerten II.
Messfehler der Geschwindigkeitmessung

## Slide 20
20.
2009.
tavasz
Absoluter Fehler der Geschw. Messung:
Relativer Fehler:
Ergebnis mit dem Fehler:
Messfehlerabschätzung bei mehreren Messwerten III.
Messfehler der Geschwindigkeitmessung
Berechnete Werte im Protokoll in dieser Form angeben!
Unsichere Ziffer!
Max. 2 unsichere Ziffer anzugeben!

## Slide 21
21.
Druckdifferenzmessung (Δp)
Bildet den Grund der Messung weiterer strömungsmechanische Variablen
Messung des Druckunterschiedes von 2 Punkten in der Strömung
Oft wird zu einen Referenzdruck verglichen
    (Referenz : atmosphärischer Druck, statischer Druck des Kanals)
Instrumente
  U-Rohrmanometer
  "umgekehrtes" U-Rohrmanometer
  Betz-Manometer
  Schrägrohrmanometer
  Mikromanometer mit gekrümmten Rohr
  EMB-001 Digitalmanometer

## Slide 22
22.
Méréselőkészítő
Δp Messung/ U-Rohrmanometer I.
Rohrströmung
Absperrklappe
Ringleitung
D
H
>
g
pL
pR
Gleichgewichtsgleichung des Manometers:
Kann vereinfacht werden, wenn
rD <<rM
(z.B. Luft strömt, Wasser Messmittel)
Wichtig

## Slide 23
D
23.
Méréselőkészítő
Δp Messung/ U-Rohrmanometer II.
Dichte des Messmittels rm (Grössenordnung)
Gleichung des Manometers
Dichte des Gases: rny (z.B. Luft)
p0 - nahe zum atmosphärischen Druck [Pa] ~105Pa
R - spezifischen Gaskonstante der Luft 287[J/kg/K]
T - Lufttemperatur [K] ~293K=20°C

## Slide 24
24.
Méréselőkészítő
Δp Messung/ U-Rohrmanometer, Messfehler III.
Messwert:
Ablesegenauigkeit = 1mm: Absoluter Fehler:
Richtige Schreibweise mit dem Fehler(!)
Relativer Fehler:
Nachteile:
Ablesefehler geht zweimal in die Rechnung ein
Genauigkeit ~1mm
Vorteile:
Einfach, robust
zuverlässig

## Slide 25
25.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp Messung/ "umgekehrtes" U-Rohrmanometer
Manometersgleichung
Meistens wird bei Wasserleitungen gebraucht
Statt Quecksilber das Messmittel ist Luft
Dasselbe Druckunterschied erzeugt 12,6mal grössere Auslenkung!

## Slide 26
26.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp Messung/ Betz Mikromanometer
Absoluter Fehler wird mit optisch vergrösserten Ablesung erniedrigt!
Ablesefehler~0,1mm: Messwert mit a. Fehler:
Relativer Fehler:

## Slide 27
27.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp Messung/ Schrägrohrmikromanometer
Relativer Fehler hängt von dem Winkel ab- f(α)
Manometergleichgewichtsgleichung
D
Ablesefehler: dL~±1mm,
Relativer Fehler mit α=30°:

## Slide 28
28.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Δp Messung / Mikromanometer mit gekrümmten Rohr
Wurde an der Lehrstuhl für Strömungslehre entwickelt.
Relativer Fehler wird konstant gehalten im ganzen Messbereich.

## Slide 29
29.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Wo werden heute Rohrmanometer benutzt?
Reinräume: um Einfluss von staubigen Außenluft im Falle eines Lecks zu verhindern es muss 5-50 Pa Überdruck im Reinraum vorherrschen!
Am einfachsten kann das mit einem Rohrmanometer beim Eingang überprüft werden.
+Dp
Dp
Δp Messung / Mikromanometer mit gekrümmten Rohr

## Slide 30
30.
Méréselőkészítő
Δp Messung/ EMB-001 Digitalmanometer
Wichtigsten Tasten
Ein/Ausschalten Grüne Taste
RECALL „0” danach „STR Nr” (stark empfohlen)
Sensor I/II schalten „CH I/II”
Druckdifferenz auf 0 Pa „0 Pa”
Schalte Durchschnittszeit (1/3/15s) „Fast/Slow” (F/M/S)
Druckmessinterval:
Absoluter Fehler:

## Slide 31
31.
Méréselőkészítő
Δp Messung / Statischen Druckmessrohr
Eulersche Gleichung in natürlichen Koordinatensystem,
normale Komponente sagt aus
-Bei parallellen, geraden Stromlinien = Druck hängt nur von Kraftfeld ab
-Bei gekrümmten Stromlinien Druckgradient in Querrichtung
a) richtig b), c) falsch

## Slide 32
32.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Geschwindigkeitsmessung
Pitot-Rohr (Staudrucksonde)
Prandtl-Rohr (Prandtl’sche Stausonde)

## Slide 33
33.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Geschwindigkeitsmessung / Pitot-Rohr
Pitot, Henri (1695-1771), französischer Ingenieur
Differenzdruck ist der dynamische Druck:
pg Druck der angehalteten Strömung (Gesamtdruck)
pst Druck auf einer, mit der Strömung parallel stehenden Oberfläche (statischer Druck)
Geschwindigkeit kann berechnet werden:

## Slide 34
34.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Geschwindigkeitsmessung / Pitot-Rohr
Der Pitot-Rohr ist auch heute der primäre Instrument zur Bestimmung der Fluggeschwindigkeit!
Separate statische Druckmesstellen an der Rumpfseite zur Bestimmung von pst
Embraer E-190

## Slide 35
35.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Geschwindigkeitsmessung / Pitot-Rohr
Tragödie des Fluges Air France 447 (2011): eine der Ursachen war die Vereisung einer der Pitot-Rohren!

## Slide 36
36.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Geschwindigkeitsmessung / Prandtl -Rohr
Prandtl, Ludwig von (1875-1953), deutscher Forscher der Strömungsmechanik

## Slide 37
37.
Méréselőkészítő
Volumenstrommessung
Definition des Volumenstromes
Auf Geschwindigkeitsmessung basierende Methoden
  Für Nicht-Kreisquerschnitten auch möglich
  Für Kreisquerschnitt in Normen festgelegt
    10-Punkt Methode
    6-Punkt Methode
Differenzdruck-Verfahren (Querschnittsverengungen)
  Venturi-Rohr
  Durchflussmessblende
  Saugmessblende
  Messtrichter

## Slide 38
38.
Méréselőkészítő
Durchschnitts aus mehren gemessen v Werten
Durchschnitt aus den Wurzeln ≠ Wurzel aus den Durchschnittswerte (!)
1.
2.
3.
4.
RICHTIG
FALSCH

## Slide 39
39.
Méréselőkészítő
Volumenstrommessung / auf Geschw. basierend
Nicht Kreisquerschnittsrohre
Wenn:
1.
2.
3.
4.

## Slide 40
Brauchbar für paraboloidförmigen (10P Methode) und für turbulente Geschwindigkeitsverteilung (6P Methode)
Stationären Strömung
Kreisquerschnitt, 10 Punkt (6Punkt) Methode
Methode in Norm festgelegt, Messpunkte aus dem Norm (MSZ 21853/2):
Si/D= 0.026, 0.082, 0.146, 0.226, 0.342, 0.658, 0.774, 0.854, 0.918, 0.974
Volumenstrommessung / auf Geschw. Basierend I.

## Slide 41
41.
Méréselőkészítő
Vorteile:
Strömung wird nicht gestört
Optimal zur individuellen Messung
Einfach, leicht verwirklichbar
Nachteil:
Stationären Strömung nötig während der Messung
Messfehler kann grösser sein
Kreisquerschnitt, 10 Punkt (6 Punkt) Methode
Teilquerschnitte müssen die gleiche Grösse haben:
Volumenstrommessung / auf Geschw. Basierend II.

## Slide 42
42.
Méréselőkészítő
Venturi-Rohr
p1
p2
rm
rny
Dh
H
Bernoullische Gleichung
(r=konst., U=konst., Verluste vernachlässigbar):
A1
A2
Bei niedrigen Druckveränderung
(r=konst.):
Volumenstrom / Differenzdruck-Verfahren

## Slide 43
43.
Méréselőkészítő
In Norm festgelegt => sehr genau
b = dmp/D Durchmesserverhältnis,
d mp[m] Durchmesser der Bohrung
D [m] Durchmesser der Rohrleitung
ReD = vD/n Reynolds-Zahl
v [m/s] Durchschnittsgeschwindigkeit in der Rohrleitung
n [m2/s] kinematische Viskosität
Δpmp [Pa] Druckunterschied gemessen an der Messblende
Kompressibilitätsfaktor (e=e(b,t,k)~1 wenn Δpmp>5000Pa, und p1 nahe atmosphärisch)
a Durchflusszahl, a=(b,ReD) (in Norm definiert!)
k Isentropische Exponente
Durchflussmessblende
Volumenstrom / Differenzdruck-Verfahren

## Slide 44
44.
Méréselőkészítő
2009.
tavasz
Nicht genormt
Saugmessblende, nicht normiert
Volumenstrom / Differenzdruck-Verfahren